## Slide 1: KÉT TENGELYŰ FORGÓASZTAL TERVEZÉSE GYORSULÁSMÉRŐ SZENZOROK KARAKTERIZÁLÁSÁHOZ
Sásdi András
Email: sasdiandris01@gmail.com
Tel.: 06305779087
Kinematic Test Enviroment

## Slide 2: Projekt állapota
Kiindulás és tervezés
Deszkamodell, megvalósítás
Funkcionális prototípus
Megoldandó probléma megállapítása
Teljesítendő követelmények meghatározása
Szakirodalmi áttekintés és elméleti alapok
Rendszerarchitektúra és szükséges modulok meghatározása
Modulok fejlesztése
Szoftverintegráció és állapotgép
Nyomtatott áramkörök tervezése
Rendszerszintű funkcionalitás elérése
Mechanikai kivitelezés és végső integráció

## Slide 3: MEMS szenzorok
Notes: Mikromechanikai szerkezettel alakítják át a fizikai mennyiséget elektromos jellé
Jeltovábbítás előtt jelerősítés és kondicionálás, digitalizálják.
Mérendő mennyiség lehet Nyomás, Gyorsulás, gázkoncentráció stb
Felhasználásuk sokrétű, egyre elterjedtebbek
Kis méret
Megbízhatóság
Alacsony áramfelvétel

## Slide 4: A megoldandó probléma
MEMS gyorsulásérzékelők manuális pozicionálása
Távolról végezhető
Gyorsabb
Jobb reprodukálhatóság
Mérnökórák ideálisabb kihasználása
Automatizálás
Notes: Karakterizáció során egyes tesztek elvégzéséhez szükséges a mért szenzor pozicionálás
Jelenleg a mérést végzést mérnöknek kell ezt megtennie manuálisan
Feladat a Tengelyek beforgatása a gravitációs térrel párhuzamos irányba
Ott kell lenni
Sok idő
Kevésbé reprodukálható

## Slide 5: Specifikációk
Két egymásra merőleges tengely mentén legyen képes forgatni egy mért szenzort, tengelyenként egy teljes elfordulásra legyen képes!
A (legalább egy) mért szenzor és a szenzort kezelő külső mérőeszköz (SPI-Simulyzer) között a forgatás során biztosítva legyen a folytonos kommunikációs kapcsolat!
Háromtengelyes gyorsulásmérő szenzor bármely tengelyét lehessen pozícionálni a gravitációs térhez képest!
A mért szenzor pozíciója egy referenciaszenzorral legyen visszamérve!
A mért szenzort a kiválasztott pozícióban mechanikus zaj nélkül tartsa!
Az eszköz mindkét tengelyen legalább 0.5° beállási pontossággal rendelkezzen!
Külső számítógép nélkül vezérelhető legyen az eszköz!
Az mérőeszköz számítógépről is vezérelhető legyen!
Feleljen meg alapvető biztonságtechnikai megfontolásoknak!

## Slide 6: Szükséges modulok és rendszerdiagram

## Slide 7
MCU
STEPPER
enkóde r
Mérőasztal
SPI-simulyzer
STEPPER
enkóder
Ref. szenzor
Gomb panel
Numerikus billentyűzet
OLED
Motorvezérlő1
Motorvezérlő2
EEPROM
Kezelőfelület
Alaplap
Forgatómechanizmus
PC

## Slide 8
MCU
Állapotgép
OLED
Numpad
Gombok
Motorvezérlés
Enkóderek
Referenciaszenzor
SPI sniffer
Trigger interface
EEPROM
SW
HW
PC vezérlés
Külön panelen
Alaplapon
Külön panelen
Motorra rögzíthető
Kapható hardwer
Alaplapon
Kapható hardwer
Külön panelen
Külön panelen
Kialakított

## Slide 9: Modulok
Deszkamodell
Funkcionalitás ellenőtzése
Driver írás
Nyomtatott áramkör

## Slide 10: Motorok
Elvárások
Fékezőnyomaték
Pontos pozícionálhatóság
Ne oszcilláljon
Megoldás
Léptetőmotor
Step inpulzusok száma -> elfordulás De ez vegtelen gyorsulás
Megoldás erre
Általánosan bevett szokás
Tudok e jobbat? -> Igen!

## Slide 11: Léptetőmotorok vezérlése
Motorvezérlő
Léptető motor
t [s]
[rad]
dir
step
Minden impulzusra szögelfordulás

## Slide 12: VIGYÁZAT!
Motorvezérlő
Léptető motor
t [s]
dir
step
t [s]
t [s]
! Szöggyorsulás ~ nyomaték

## Slide 13: Sebességprofil

## Slide 14: Kihívások, megoldások
Elvárt mozgás
Időzített impulzusok sorozata (időzítőértékek)
?

## Slide 15: Kihívások, megoldások
Inverz függvény alkalmazása: , ez diszkrét időben:
Trigonometrikus függvény közelítése?

## Slide 16: Kihívások, megoldások
BUSZ
CPU
Periféria
(timer)
Memória
DMA
Notes: Aszinkron, hogy a két motor egyszerre is mozgatható legyen-> PWM + DMA
CCR fix->kb a minimális step impulzus hossz, ARR értékeket számolunk, ezeket lapátolja a DMA a timerbe. Ha végez azt jelzi egy flag

## Slide 17: Enkóder – AS5147U
Notes: Aszinkron, hogy a két motor egyszerre is mozgatható legyen-> PWM + DMA
CCR fix->kb a minimális step impulzus hossz, ARR értékeket számolunk, ezeket lapátolja a DMA a timerbe. Ha végez azt jelzi egy flag

## Slide 18: Kezelőfelület

## Slide 19
Paraméterek beállítása
Fix tengely
Követett tengely
Szög
Beállás
Beállítások által leírt pozíció felvétele
Szabad mozgatás
Szabad mozgatása a tengelyeknek
PC vezérlés
Vezérlés PC-ről
Memória választás
Beállítások betöltése, 9 memória hely van
MEM
OK
REMOTE
REMOTE
SET
Mozgás vége
Szabad mozgatás
Szabad mozgatás
Állapotgép

## Slide 20: Kijelző

## Slide 21: Kijelző
I2C kommunikáció – HAL
Driver IC metódusai, grafikus metódusok
Betűkészlet MIT licensz github repo-ból
Buffer
OLED
Bitmap kirajzolása

## Slide 22: Gombok

## Slide 23: Numerikus billentyűzet

## Slide 24: Referenciaszenzor

## Slide 25: Alaplap

## Slide 26: Alaplap

## Slide 27: Alaplap

## Slide 28: Alaplap

## Slide 29: Alaplap

## Slide 30: Alaplap

## Slide 31: Alaplap

## Slide 32: Alaplap

## Slide 33: Alaplap

## Slide 34: Alaplap

## Slide 35: Alaplap